Supplemental Data .

| Analyte | Unit | Passing-Bablok regression | Slope |  | Intercept |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lower CI | Upper CI | Lower CI | Upper CI |
| ALP | U/L | ALP2 = 1.036 * ALP1 + 0.0714 | 1.030 | 1.040 | − 0.718 | 0.849 |
| GGT | U/L | GGT2 = 1.084 * GGT1 − 0.762 | 1.071 | 1.095 | − 1.132 | − 0.400 |
| LDH | U/L | LDH2 = 0.964 * LDH1 + 3.688 | 0.951 | 0.972 | 1.440 | 5.333 |

ALP: alkaline phosphatase; GGT: gamma-glutamyl transferase; LDH: lactate dehydrogenase; CI: confidence interval (95%).

Supplemental Data 2.

A.							B.